附件2产品技术参数及配置清单明细

2.1负压救护车

| 车辆技术参数及基本配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘型号 | JX6581TA-M6 |
| 2 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
| 3 | 发动机工作方式 | 增压中冷、高压共轨 |
| 4 | 燃料种类 | 柴油 |
| 5 | 排量（ml）/功率（kw） | ≧2198/103 |
| 6 | 排放标准 | 国六 |
| 7 | 外形尺寸（mm） | 长（5810-5840）×宽（1970-2000）×高（2550-2590） |
| 8 | 舱内尺寸（mm） | 长（3150-3180）×宽（1730-1760）×高（1600-1800） |
| 9 | 钢板弹簧片数 | -/2 |
| 10 | 轮胎数 | 4 |
| 11 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 12 | 轮距(前/后)（mm） | 1740/1704 |
| 13 | 轴距（mm） | 3750 |
| 14 | 轴荷 | 1690/2010 |
| 15 | 轴数 | 2 |
| 16 | 转向型式 | 方向盘 |
| 17 | 总质量（kg） | ≧3700 |
| 18 | 整备质量（kg） | 2700 |
| 19 | 额定载客（含驾驶员）（人） | 6-9 |
| 20 | 接近角/离去角 | 19/24 |
| 21 | 前悬/后悬（mm） | 973/1097 |
| 22 | 最高车速（km/h） | 145 |
| 23 | 变速器 | 6个前进档、1个倒档 |
| 24 | 燃油箱容量（L） | 80 |
| 25 | 制动系统 | 前通风盘式，后实心盘式 |
| 26 | 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬 |
| 27 | ABS刹车系统 |  |
| 28 | ESP+HHC |  |
| 29 | PATS电子防盗系统 |  |
| 30 | 遥控钥匙（两把） |  |
| 31 | 中控锁 |  |
| 32 | 倒车雷达 |  |
| 33 | 定速巡航 |  |
| 34 | 前排电动窗 |  |
| 35 | 车身同色保险杠 |  |
| 36 | 驾驶室原厂冷暖系统 |  |
| 37 | 驾驶座安全气囊+预紧式安全带 |  |
| 38 | 副驾驶座椅安全带可调节 |  |
| 39 | 全车三点式安全带 |  |
| 40 | 自动雨刮 |  |
| 41 | 自动大灯 |  |
| 42 | 高位刹车灯 |  |
| 43 | LED日间行车灯 |  |
| 44 | 胎压监测系统 |  |
| 45 | 电池管理系统 |  |
| 46 | 3.5寸液晶仪表 + 10.1寸中控显示屏 |  |
| 47 | 多功能方向盘 |  |
| 48 | 双人副驾靠背独立可调 |  |
| 49 | 驾驶员座椅六向调节 |  |
| 50 | 后门双开180度开启 |  |
| 51 | 后门及侧门脚踏板 |  |

| 车顶警灯及照明系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱安装警灯、警报控制器（含对外喊话麦克风及扩音喇叭）； 工作方式：警报器面板. | 1套 |
| ▲2 | 车头顶部加装玻璃钢警灯底座，底座颜色同车身一致，底座上部加装长排警灯,额定电压DC12V/DC24V,额定功率≤48W,光源类型：大功率LED，主光源数量：4只， | 1套 |
| ▲3 | 车头警灯底座前部加装3盏LED蓝色爆闪灯；爆闪警示灯技术参数：警灯功率：≧6W；工作电压：DC12V；工作电流：≤1A, 光源形式：LED灯, 灯颜色：蓝白；灯罩颜色：透明蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 75℃警灯； | 1套 |
| ▲4 | 车身上部左右两侧加装2对LED白色外场照明灯和2对蓝色LED爆闪灯；爆闪警示灯技术参数：警灯功率：≧6W；工作电压：DC12V；工作电流：≤1A, 光源形式：LED灯, 灯颜色：蓝白；灯罩颜色：透明蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 75℃警灯； | 共8盏 |
| ▲5 | 车尾左右两扇尾门上各安装蓝色爆闪灯2盏，爆闪警示灯：警灯功率：≧6W；工作电压：DC12V；工作电流：≤1A, 光源形式：LED灯, 灯颜色：蓝白；灯罩颜色：透明蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 75℃警灯； | 共2盏 |
| 电器设备 |  |  |
| ▲1：医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动可连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱可自动断电（起到防止用电器忘关导致电瓶电量流失而无法启动的作用）。 ▲2：医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱（提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作） ▲3：控制开关全部采用液晶薄膜开关，采用轻触式，所有用电状态都在液晶屏上显示和控制（包括杀菌灯，工作照明，排风系统，电源系统等），直观，容易操作。 |  |  |
| 6 | 医疗舱车顶前部及中部各安装1盏环形紫外线灭菌灯 | 共2盏 |
| 7 | 医疗舱原车原装独立冷暖空调系统（医疗舱顶部左侧吊柜下部安装空调风道，风道上安装≧6个空调出风口，暖风出风口设置在左侧设备柜下方） | 1套 |
| 8 | 医疗舱顶部加装≧6盏LED长条照明灯，照明灯功率≧12V/8W | 4盏 |
| 9 | 医疗舱顶部安装LED射灯 (供输液时使用)≧2盏，射灯工作电压12V,光源角度120度可调，工作电压12V,色温中性白； | 2盏 |
| 10 | 医疗舱尾顶部加装一盏可调整角度的照明灯（担架上车照明） | 1盏 |
| 11 | 医疗舱配备≧1000W车载智能纯正弦波充电逆变一体机，提供24小时不间断电源，配备220V/16A防水、带防护盖的中国规格外接电源系统一套；逆变器采用智能CPU控制技术，纯正弦波交流输出，市电互补，自动切转，市电充电；额定功率：1KW，额定电压：DC12V, 充电电压: 13.5V（±2％）, 电压范围: 220VAC;±5％（逆变模式）,输出效率：＞85％（80％阻性负载），输出过载: 110-120％/30S；＞160％/300ms, 保护功能: 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等, 运行环境温度: 0-40摄氏度。 | 1套 |
| 12 | 医疗舱内安装交流 220v 插座（3个），直流12V插座（2个）；220V插座为五孔带两个USB充电插口。 | 5个 |
| 车身标识 |  |  |
| 13 | 车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识（特殊由用户指定） | 1套 |
| 急救舱内部 |  |  |
| 14 | 医疗舱隔墙、左右侧壁内饰均采用ABS一次成型高分子环保材料，医疗舱顶部采用PVC板环保材料。 | 1套 |
| ▲15 | 医疗舱地板采用医用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的海蓝色地板革（须符合GB 38262-2019《客车内饰材料的燃烧特性》的要求,报告中须体现氧指数在30%氧浓度的气流中，点燃后立即熄灭，氧指数OI大于30%，须提供国家汽车质量监督检验中心出具的检测报告。） | 1套 |
| 16 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙（隔墙内部采用20*20方钢骨架，表面采用ABS塑料板装饰）, 分开前后车厢, 分隔墙上有一个滑行窗,玻璃透明供前后车厢观望。 | 1套 |
| 17 | 隔墙上安装前后对讲系统（免提式） | 1套 |
| 18 | 医疗舱顶部左侧及隔墙上部加装L形吊柜，左侧4组吊柜采用有机玻璃推拉门，隔墙上部吊柜吊柜采用有机玻璃上掀门； | 1套 |
| 19 | 医疗舱顶部担架正上方加装1.2米滑轨式输液挂架（含2个挂钩） | 1套 |
| 20 | 医疗舱顶部居中位置加装1.2米一字扶手，扶手两端固定点采用5mm钢板预埋，固定螺丝采用M10不锈钢螺丝固定； | 1套 |
| 21 | 医疗舱左侧前部安装一组药品柜，含2组有机玻璃上掀门，内可放置小药品 | 1套 |
| 22 | 医疗舱前部安装一组综器械柜，含抽屉，两层开放式设备安放柜和一个开口的急救箱柜（可放置一套急救箱），柜内含一个220V电源插座； | 1套 |
| 23 | 医疗舱左侧后方安装氧气瓶柜（柜内安装2个10L无缝钢制氧气瓶，氧气瓶耐压为15Mpa；配双标减压阀，压力表面径50mm，减压阀输出压力为0~10bar,压力可调，减压阀带安全泄压装置） | 1套 |
| 24 | 医疗舱氧气瓶柜前部安装一个长条物品柜 | 1套 |
| 25 | 医疗舱左侧设备挂墙上加装2组氧气终端接口及湿化瓶； | 2套 |
| 26 | 医疗舱左侧长条物品柜上部预留设备安装位置（侧壁内有设备固定钢板预埋）可安装各种医疗仪器 | 1套 |
| 27 | 医疗舱后门顶部及右侧窗户上部加装有防碰头软包 | 1套 |
| 28 | 医疗舱右侧后部安装供三人乘坐长条柜式床（含海绵座垫，靠背及3套安全带）柜式床下方预留铲式担架安装位置； | 1套 |
| 29 | 医疗舱柜式前部安装一套原车单人朝前座椅（座椅靠背向后调节最大角度为135度） | 1套 |
| 30 | 医疗舱配备铲式担架 | 1套 |
| ▲31 | 医疗舱配自动上车担架下铺不锈钢平板（含担架上车导板及导向滑轨） （须提供生产厂家出具的售后服务承诺函） 一：自动上车担架外形尺寸及重量 1：长*宽*高 ：195*58*87cm（高位时），195*58*23cm（低位时） 2：自重：≤33Kg 3：承重：≧181Kg 二：自动上车担架技术特点 1：主要用于转运病人上下救护车 2：材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理 3：头部靠背可调，最大仰角53° 4：配有两个固定轮、两个万向轮，轮子直径125mm，万向轮带刹车 5：折腿机构可由两边把手控制，仅需一名救护车人员可推上车 6：上车高度可三档调节 7：采用铝合金翻转式护栏方便病人上下担架，并配有二根安全带 三：不锈钢平板参数：1980*600*1.0mm厚拉丝不锈钢，两边带折边导向滑槽； 四：上车导板2mm厚拉丝不锈钢，带双液压气称杆； | 1套 |
| 32 | 医疗舱配备1KG灭火器及固定支架 | 1套 |
| 33 | 医疗舱配备不锈钢污物桶 | 1个 |
| ▲34 | 医疗舱配置负压系统 高效过滤器完整性：0.0023%（≥99.997%） 电压：220V 功率：127W 噪声：65dB(A) 尺寸：约510*385*230mm 采用触摸屏控制，大屏幕显示负压值，可调节风机速度，过滤网寿命计时。 负压值超上下限提示； 故障报警功能：消毒灯故障报警，风机故障报警，保险丝熔断报警。 须提供由第三方检测机构出具的检测报告。 | 1套 |

2.2 除颤监护仪

一、技术规格要求

1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2、整机带电极板、电池的重量不超过6.5kg。

3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

▲4、手动除颤分为同步电复律和非同步除颤两种方式，除颤能量分21档，最大除颤能量360J。

▲5、除颤时，可通过体外电极板直接进行充电、放电、能量选择等操作，施救者可单独完成除颤过程中的完整三步操作。

▲6、开机2s、充电至200J 3s，ECG恢复时间2.5s，全程仅需7.5秒。

7、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式；具备慢速起搏功能。

8、可选配体内除颤电极板，进行低能量体内除颤，除颤能量分14档。

▲9、支持选配CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

10、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

11、可选配血氧饱和度、无创血压、呼末二氧化碳等监护功能，旁流呼末二氧化碳监护功能采样速率可低至50mL/min。

▲12、配置可充电高性能锂电池，支持300次以上200J除颤高能放电。

13、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

14、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

15、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

▲16、7英寸彩色TFT显示屏, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

17、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

18、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。单个病人最多1000条事件波形存储。最大72小时全参数趋势表回顾（分辨率：1min）。

19、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（360J）、屏幕、按键检测。

20、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

21、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

22、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

二、产品配置

| 序号 | 标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含记录仪） | 1台 |
| 2 | 可充电锂电池 | 1块 |
| 3 | 3/5导心电附件包 | 1套 |
| 4 | 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 5 | 三芯电源线 | 1根 |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |
| 7 | 中文操作卡 | 1份 |
| 8 | 设备保修卡 | 1份 |
| 9 | 序列号小标贴 | 1份 |