政府采购需求表

一、采购项目基本情况：

| 采购单位 | 惠州市中医医院 | 项目编号 | HMD2023-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 惠州市中医医院呼吸机等设备紧急采购项目 | 采购项目类别 | 货物 |
| 采购预算/最高限价 | 5258600.00 元 | 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 最低价评审价法 | 专家人数 | 评委委员会总人数，3人； 评标专家人数，2人； 采购人代表人数，1人； |
| 联系人 | 吴女士 | 联系电话 | 0752-2189599 |
| 现场勘探 | 否 |  |  |
| 中标（成交）供应商确定方式 | 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人 |  |  |

第一章 谈判邀请

惠州含美达项目管理有限公司受惠州市中医医院的委托，拟对惠州市中医医院呼吸机等设备紧急采购项目采用邀请招标的方式，进行竞争性谈判采购。

## 一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：惠州市中医医院呼吸机等设备紧急采购项目

采购项目编号：HMD2023-05

采购方式：竞争性谈判

预算金额：5258600.00 元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

## 采购包1(呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪):

采购包预算金额：3050000.00

| 包号 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 呼吸机1号 | 台 | 4 | 290000.00 | 1160000.00 | 否 |
|  | 2 | 呼吸机2号 | 台 | 2 | 240000.00 | 480000.00 | 否 |
|  | 3 | 呼吸机3号 | 台 | 4 | 200000.00 | 800000.00 | 否 |
|  | 4 | 电子支气管内窥镜 | 台 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | 否 |
|  | 5 | 多参数监护仪 | 台 | 2 | 79000.00 | 158000.00 | 否 |
|  | 6 | 手持血液分析仪 | 台 | 2 | 136000.00 | 272000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体响应。

合同履行期限：合同签订之日起3日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。

采购包2(高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机):

采购包预算金额：2208600.00元

| 包号 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 1 | 高流量氧疗仪 | 台 | 25 | 55000.00 | 1375000.00 | 否 |
|  | 2 | 多参数监护仪1号 | 台 | 8 | 32000.00 | 256000.00 | 否 |
|  | 3 | 多参数监护仪2号 | 台 | 13 | 26000.00 | 338000.00 | 否 |
|  | 4 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 119800.00 | 239600.00 | 是 |

本采购包不接受联合体响应。

合同履行期限：合同签订之日起3日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。

## 二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺函（格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函（格式自拟）。

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。

- （2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）项目属性：货物类。

采购包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。

- （2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）项目属性：货物类。

3.本项目特定的资格要求：

## 采购包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）：

(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(3)供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。供应商若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。

(4)本采购包“手持血液分析仪”应采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）；未在上面列明的其他设备，不允许采购进口产品。

(5)本项目不接受联合体投标。

采购包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）：

(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(3)供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。供应商若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。

(4)本采购包“无创呼吸机”应采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）；未在上面列明的其他设备，不允许采购进口产品。

(5)本项目不接受联合体投标。

第二章 采购需求

## 一、项目概况：

（一）项目名称：惠州市中医医院呼吸机等设备紧急采购项目

（二）采购项目编号：HMD2023-05

（三）采购项目预算：

| 包号 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 呼吸机1号 | 台 | 4 | 290000.00 | 1160000.00 | 否 |
|  | 2 | 呼吸机2号 | 台 | 2 | 240000.00 | 480000.00 | 否 |
|  | 3 | 呼吸机3号 | 台 | 4 | 200000.00 | 800000.00 | 否 |
|  | 4 | 电子支气管内窥镜 | 台 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | 否 |
|  | 5 | 多参数监护仪 | 台 | 2 | 79000.00 | 158000.00 | 否 |
|  | 6 | 手持血液分析仪 | 台 | 2 | 136000.00 | 272000.00 | 是 |
| 包2 | 1 | 高流量氧疗仪 | 台 | 25 | 55000.00 | 1375000.00 | 否 |
|  | 2 | 多参数监护仪1号 | 台 | 8 | 32000.00 | 256000.00 | 否 |
|  | 3 | 多参数监护仪2号 | 台 | 13 | 26000.00 | 338000.00 | 否 |
|  | 4 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 119800.00 | 239600.00 | 是 |
| 汇总合计： |  |  |  |  |  | 5258600.00 |  |

### 合同包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起3日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 付款方式 | - 1期：支付比例30%，双方签订合同，采购人收到中标人开具合同总额的30%正式发票后，5个工作日内，采购人支付合同总金额的30%； - 2期：支付比例50%，全部货物现场安装调试完毕及验收合格后，中标人开具合同剩余总额正式发票，30天内，采购人支付合同总金额的50%； - 3期：支付比例20%，验收合格10个月后，采购人支付合同总金额的20%。 |
| 验收要求 | （1）中标人须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。 （2）在货物到达采购人指定地点后，中标人应在1个工作日内(技术规格要求中另行要求的除外)派工程技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。中标人的人员应在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装调试后达到验收交付的条件。 （3）如出现货物短缺、损坏或存在缺陷，中标人应在采购人限定的时间内补齐或更换全新合格品，否则采购人有权退货和有权取消合同，由此造成的双方所有损失均由中标人负责。 （4）产品安装、调试完毕，由中标人提出验收申请，采购人或法定专业质检部门应于中标人提出验收申请后5个工作日内组织验收并出具验收报告。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担 （5）验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人可无偿提供必要的临时仓储场所，但不承担保管安全责任。 （6）项目验收依次序对照执行标准： 1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。 2)符合招标文件和投标响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。 3)货物来源国官方颁布的最新标准。 4)双方约定的其他验收标准。 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对货物进行精度校核。 |
| 质保期及售后服务要求 | （1）免费质保期期限：至少为验收合格后一年(技术规格要求中另行要求的除外)，具体按国家或行业有关标准执行。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。 （2）中标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。免费质保期内维修人员接到维修通知后1小时内响应，4小时内到达现场,12小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，中标人须提供相同层次备用设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。所产生的费用由中标人承担。 （3）质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。 （4）质保期内,如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延；如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障货物质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以免费重新更换。 （5）质保期内提供周期上门免费服务：周期为2个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。 （6）中标人需提供以下资料和服务，所需费用包含在合同总价中： 1)提供完整的厂家原版维修手册、维护软件、开放维修密码； 2)提供完整的安装软件,以便日后系统重装； 3)提供设备的运行、安装、使用环境要求； 4)提供现场安全操作技术培训及必要的维护保养培训。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1、报价要求： （1）总价报价方式报价。本项目的投标报价为供应商参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、货物及零配件的购置和安装、配送、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等）以及完成本采购项目采购需求要求的服务项目工作的一切费用。该费用不管是否在供应商分项报价表中单列，均视为投标总价中已包含该费用。供应商须对服务费用的综合单价进行投标报价，供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于采购预算（包括综合单价及合计），也不能低于供应商的企业成本，否则作无效标处理。投标报价以大写为准，小写保留到小数点后两位数。 （2）投标全过程所发生的费用由供应商自理，不进行任何经济补偿。供应商应承担报名、踏勘现场、编制响应文件、递交响应文件等参加本投标活动所涉及的一切费用。 （3）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（注：因本项目为远程开标，供应商无需到达开评标现场，若供应商在投标时认为自身报价可能会明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商可以自行提前在响应文件中提供书面说明和成本清单等相关证明材料供评标委员会审查认定。若评标委员会在评审过程认为供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商的响应文件中又不能或没有证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。）。 2、供应商可单独投一个包，也可以投一个包以上，必须以“包”为单位制作响应文件，供应商应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 |

### 2.技术标准与要求

| 包号 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 | 所属行业 | 核心产品 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 呼吸机1号 | 台 | 4 | 290000.00 | 1160000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表一 |
|  | 2 | 呼吸机2号 | 台 | 2 | 240000.00 | 480000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表二 |
|  | 3 | 呼吸机3号 | 台 | 4 | 200000.00 | 800000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表三 |
|  | 4 | 电子支气管内窥镜 | 台 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表四 |
|  | 5 | 多参数监护仪 | 台 | 2 | 79000.00 | 158000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表五 |
|  | 6 | 手持血液分析仪 | 台 | 2 | 136000.00 | 272000.00 | 是 | 工业 | 是 | 详见附表六 |

## 附表一：呼吸机1号

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 呼吸机1号技术参数 一、技术要求 1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2.采用≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作，支持176度广视角查看。 3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。 4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试 5.≥90分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电锂电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.气动电控呼吸机。 7.可升级配有一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。 8.标配实时气源压力电子显示。 9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 10.5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据。 11.具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。 12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。 13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染； 14.可升级一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展； 15.可选配旁流CO2模块监测； 16.可选配主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算； 17.可选配SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波； 18.可选配顺磁氧。 19.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数； 二、呼吸模式及功能 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； 2.配有高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS； 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。 5.先进的智能同步（如IntelliCyle、Auto-track、intelliSynic+、ATT），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。 6.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； 7.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能； 8.可配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程； 9.具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量； 10.可配有肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾； 11.配有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能； 13.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）； 三、设置参数 1.潮气量：20ml—4000ml 2.呼吸频率：1-100/min 3.吸气流速：6-180L/min 4.SIMV频率：1-60/min 5.吸/呼比：4:1—1:10 6.最大峰值流速：200L/min 7.吸气压力：1--100 cmH2O 8.压力支持：0—100cmH2O 9.PEEP：0~50 cmH2O 10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 13.氧浓度：21—100vol.% 14.叹息功能：有 四、监测参数 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测； 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测； 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量； 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； 5.吸入氧浓度的监测； 6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； 7.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线， 8.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策； 9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策； 10.实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 五、报警参数 1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示； 2.分级报警和声光报警； 3.气道压力：过高/过低报警； 4.分钟通气量：过高/过低报警； 5.潮气量：过高/过低报警； 6.总呼吸频率：过高/过低报警； 7.吸入氧浓度：过高/过低报警； 8.EtCO2：过高/过低报警； 9.窒息报警，时间可设置（5-60s）； 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 11.电源、气源中断报警； 12.电池低压报警； 六、其他功能 1.锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； 2.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统。 3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 七、配置清单 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 成人呼吸管路; 1; 份. 3; 氧气气源软管; 1; 条. 4; 空气起源软管; 1; 条. 5; 锂电池; 1; 份. 6; 国标电源线; 1; 份. 7; 模拟肺; 1; 个. 8; 湿化罐; 1; 个. 9; NIV面罩; 1; 套. 10; 鼻疗导管; 1; 个. 11; 支撑臂; 1; 根. 12; 氧传感器; 1; 根. 13; 台车; 1; 个. 14; 一次性细菌过滤器; 1; 个. 15; 合格证; 1; 个. 16; 说明书; 1; 张. 17; 保修卡; 1; 份. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表二：呼吸机2号

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 呼吸机2号技术参数 一、基本特征 1.适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2.采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕角度0-30度可调。 3.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 4.≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 5.电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 6.病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。 7.吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图。 二、呼吸模式及功能 1.标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式。 2.可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。 3.其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能，可选呼末二氧化碳衍生功能、P-V工具、肺复张工具等功能。 4.可选配自动智能插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 6.具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。 7.可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 8.可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 9.具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 1.潮气量：20ml-2200ml； 2.呼吸频率：1-100次/min； 3.SIMV频率：1-60次/min； 4.吸/呼比：4:1-1:10； 5.最大峰值流速：≥210L/min； 6.吸气压力：5-80 cmH2O； 7.压力支持：0-80cmH2O； 8.压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O； 9.流速触发灵敏度：0.5—15L/min； 10.氧疗流量：2~60L/min； 四、监测参数 1.压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 2.每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 5.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 6.具有吸入氧浓度的监测。 7.可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 8.具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 9.具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测。 10.可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。 五、其他功能 1.呼吸机提供锁屏功能。 2.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 3.可存储8000事件日志，包括报警日志和操作日志。 4.具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。 5.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 6.具有护士呼叫接口。 六、配置清单 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 呼吸管路; 1; 套. 3; 细菌过滤器; 2; 个. 4; 呼吸机风扇防尘过滤网; 2; 个. 5; 过滤棉; 2; 片. 6; 吸气阀快拆组件; 1; 套. 7; 呼气阀快拆组件; 1; 套. 8; 模拟测试肺; 1; 个. 9; 氧气气源软管; 1; 根. 10; 湿化器; 1; 个. 11; 湿化罐; 1; 个. 12; 电源线; 1; 根. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表三：呼吸机3号

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 呼吸机3号技术参数 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 10.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 11.可支持提供旁流或者主流CO2监测。 12.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。 6.具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 8.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 9.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 10.具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml； 2.呼吸频率：1-100次/min； 3.SIMV频率：1-60次/min； 4.吸/呼比：1:10-4:1 ； 5.最大峰值流速：≥210L/min； 6.吸气压力：5-80 cmH2O； 7.压力支持：0-80cmH2O； 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； 9.压力触发灵敏度：-20 - 0.5cmH2O； 10.流量触发灵敏度：0.5-20L/min； 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； 12.氧浓度：21-100%； 13.压力上升时间：0-2s； 14.吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel)； 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警； 2.气道压力：过高报警； 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警； 4.自主呼吸频率：过高报警； 5.呼出潮气量：过高/过低报警； 6.呼气末正压：过高/过低报警； 7.吸入氧浓度：过高/过低报警； 8.EtCO2：过高/过低报警 ； 9.窒息报警，时间可设置（5-60s）； 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 11.电源、气源中断报警； 12.电池低压报警； 六．其他功能要求 1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人）,45 L/min（儿童）； 2.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 3.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 4.信息互连：支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 6.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 七．配置清单 名称; 数量. 主机; 1 台. 锂电池; 1 块. 国标电源线; 1 根. 模拟肺; 1 个. 氧气软管; 1 根. 湿化器; 1 个. 呼吸管路; 1 套. 氧疗鼻导管; 1 根. 支撑臂; 1 根. 化学氧传感器; 1 个. 一次性细菌过滤器; 1 个. 合格证; 1 张. 说明书; 1 本. 保修卡; 1 张. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表四：电子支气管内窥镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 电子支气管内窥镜技术参数 1.可视喉镜 1.1.视场角: ≥100°（直视）； 1.2.观察景深:3-50mm； 1.3.头端部外径：≤5.2mm；插入部外径：≤4.8mm； 1.4.钳子管道内径: 2.2mm； 1.5.弯曲角度：上≥160°下≥130°； 1.6.有效长度：≥600mm；总长：≥900mm； 1.7.目镜视度调节范围：不小于3D； 1.8.照度：3000Lx，吸引量120ml/min； 1.9.高像束CMOS电子呈像，图像清晰； 1.10.全防水测漏检测功能； 2.MP4 2.1.屏幕尺寸≥3.1寸； 2.2.分辨率：940*480； 2.3.内置可充电锂电池，可连续工作≥4小时； 3.LED便携式冷光源 3.1.工作距离25mm； 3.2.色温：3200K-6000K 照度：≥20000Lux； 3.3.充电器输入：220V50HZ； 4.配置清单 名称; 数量. 可视喉镜; 1台. 清洗刷; 1把. 钳道孔密封盖; 3个. 吸引按钮; 1个. 测漏器; 1个. 清洗器; 1个. 口垫; 2个. MP4显示屏; 1个. TF卡; 1个. 充电器（MP4）; 1个. 便携式冷光源; 1个. 充电器（LED冷光源）; 1个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表五：多参数监护仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 多参数监护仪技术参数 1.监护仪主机及软件 1.1.监护仪为插件式设计； 1.2.本机插件插槽数≥4个，方便临床监测参数模块化升级,所有监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠； 1.3.主机采用无风扇设计，主机内置可充电锂电池，供电时间≥4小时； 1.4.监护仪具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式； 1.5.监护仪支持中、英文输入及显示界面； 1.6.监护仪提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等； 1.7.监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等； 1.8.监护仪支持计时器功能； 2.监护仪屏幕及显示 2.1.采用≥12英寸彩色液晶触摸屏, 屏幕正面整体采用纯平无边框式设计, 屏幕分辨率≥1920x1080； 2.2.屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能，采用具有光学胶技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。 2.3.屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义； 2.4.具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示≥6个监测参数； 2.5.具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看； 2.6.选配外接拓展显示屏，拓展屏幕可在镜像显示、独立操作两种模式之间自由切换； 3.监测功能 3.1.监护仪标配多参数转运监测模块具备3/5导ECG、呼吸Resp、血氧饱和度SpO2、脉搏PR、无创血压NIBP、双通道体温2Temp。 3.2.可升级多功能转运监护仪模块，可与插件式监护仪形成子母机，采用≥4寸触摸屏可同屏显示4通道波形；监测参数包括心电、呼吸、心率、无创血压、SPO2、脉搏、双体温、双IBP，电池续航时间≥4小时，重量≤1KG。 3.3.监护仪支持选配升级多通道有创压（IBP）、双血氧（SpO2）、呼气末二氧化碳（CO2）、有创心排量CO、无创心排量ICG、连续心排量（PiCCO）、中心静脉氧饱和度（ScVO2）、肌松（NMT），4通道脑电（EEG），脑电双频指数（BISx及BISx4）、组织血氧（rSO2）、麻醉气体等监测功能模块以及床旁设备数据连接模块； 3.4.ECG监护 3.4.1.标配3/5导ECG，支持3/5导联类型自动识别； 3.4.2.屏幕支持显示多达12导联ECG波形； 3.4.3.具备导联脱落智能检测，屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示； 3.4.4.波形扫描速度：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s； 3.4.5.具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式； 3.4.6.具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥2个心电导联，在导联I 受到干扰情况下心率失常、心率等参数仍能准确监测，有效减少误报警和漏报警； 3.4.7.提供不少于23种心律失常分析，包括房颤分析； 3.4.8.支持QT/QTc显示查询功能； 3.4.9.支持ST图形化功能，支持ST绝对值报警、相对值报警两种方式； 4.Resp监护 4.1.采用胸阻抗法，呼吸测量Ⅰ、Ⅱ导联可选； 4.2.具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒； 5.SpO2监护 5.1.具有PI血氧灌注指数监测功能，可显示灌注指数数值，测量范围：0.05%-20%； 5.2.血氧监测具有抗运动干扰、抗弱灌注技术； 6.NIBP监护 6.1.支持手动测量、自动间隔测量和连续测量，具有过压保护功能； 6.2.具备辅助静脉穿刺功能； 7.Temp监护 7.1.支持双通道体温测量并提供温差显示； 7.2.测量范围：0℃～50℃； 8.IBP监护 8.1.可升级多通道有创压监测； 8.2.支持颅内压（ICP）、脑灌注压（CPP）、肺动脉楔压（PAWP）测量显示； 8.3.支持脉搏压力变化（PPV）测量显示，PPV测量范围：0%～50%； 8.4.支持多通道IBP波形叠加显示； 9.可升级PiCCO微创连续血流动力学监护； 9.1.PiCCO微创连续血流动力学监测，提供重点参数蛛网图显示界面； 9.2.提供PiCCO决策树分析显示界面； 9.3.提供被动抬腿实验（PLR）等容量负荷实验显示界面； 9.4.提供Frank-Starling曲线显示界面； 9.5.提供血流动力学参数关系图显示界面； 9.6.支持血液动力学参数显示和图形化动态显示； 9.7.支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能； 9.8.监测显示参数包括：连续心排量（CCO）、连续心排指数（CCI）、心排量（C.O.）、心脏指数（C.I.）、每搏射血量（SV）、每博射血指数（SVI）、心率（HR）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、全心舒张末期容量（GEDV）、全心舒张末期容量指数（GEDI）、胸腔内血容量（ITBV）、胸腔内血容量指数（ITBI）、每搏量变化（SVV）、脉搏压变化（PPV）、心输出功率（CPO）、心功率指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）等； 9.9.可升级无创心排量ICG,无创、便捷、经济的心排量监测技术，24个血流动力学参数实时更新显示。 9.10.可升级NMT肌松监测； 9.11.NMT肌松监测模块，采用三轴加速度传感器技术，具有自动搜索最佳电流功能，为肌松药使用提供参考。 9.12.肌松测量四种测量模式选择：四个成串刺激 (TOF)、单刺激(ST)、双短强直刺激 (DBS) 和强直后计数 (PTC)； 10.可升级BIS意识深度监测 10.1.麻醉意识深度监测BIS模块，提供麻醉深度和镇静深度的客观监测指标； 10.2.监测参数包括：脑电双频谱指数BIS、抑制比SR、肌电活动EMG、双导EEG、信号质量指数SQI、频谱边缘频率SEF等； 11.可升级脑电监测模块。脑电监测模块，≥4通道波形，可监测参数SEF/MF/PPF/SR/TP/EMG/相对功率(αβθδ) 12.报警功能 12.1.支持声、光报警，报警音量可调； 12.2.报警信息同时在屏幕上方及相关参数区域同时提示； 12.3.生理参数报警上、下限可调，报警级别支持自定义； 12.4.监护仪支持报警事件回顾及自动记录功能； 13.数据存储 13.1.支持掉电存储功能； 13.2.支持全息波形回顾≥48小时； 13.3.监护仪支持NIBP测量结果存储≥1000组； 13.4.监护仪支持趋势回顾≥120小时； 13.5.监护仪支持呼吸氧合图回顾≥40小时； 13.6.监护仪支持ST分析回顾≥40小时； 14.可升级rSO2监测 14.1.提供模块化组织氧饱和度监测。 14.2.rSO2测量是无创、持续的。 14.3.可以扩展到4通道监测。 14.4.可以扩展到4通道监测。 15.配置清单: 序号; 设备名称; 单位. 1; 主机; 1台. 2; 三芯电源线; 1根. 3; 5导分体式心电导联线组件; 1套. 4; 心电电极5片装; 1套. 5; 7针血氧主电缆; 1根. 6; 成人血氧探头; 1个. 7; 无创血压导气管（直插式插头）; 1根. 8; 成人血压袖套; 1个. 9; 使用说明书; 1本. 10; 中文操作卡; 1本. 11; 设备保修卡; 1个. 12; 合格证; 1个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表六：手持血液分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 手持血液分析仪技术参数 1、工作范围: 1.1.工作气压:300-1000毫米汞柱； 1.2.工作温度:16-30摄氏度； 1.3.工作湿度:≤90%（非冷凝）； 2、技术参数: 2.1.测定原理、方式:生物电极法、干式电化学法，微流体技术； 2.2.电源:直流电源，9伏特锂电池，并配有充电装置； 2.3.定标:双重定标（电子定标和液体定标），且测试片内含校准液，每次检测前自动运行单点定标； 2.4.单机可以检测的测量参数:Na、K、Cl、iCa、PH、PC02、P02Lac(乳酸)、Glu、ACT、PT/INR、HCT、Crea(肌酐)、BUN(尿素氮)、cTnI(肌钙蛋白)、BNP等； 2.5.仪器轻巧便携、可表面消毒，可手持移动到救护车或抢救室等，适用于急诊检验，符合胸痛中心建设要求。血气肌酐等生化项目检测时间≤2分钟，心脏标志物项目检测时间≤10分钟； 2.6.采样量(全参数)≤95ul； 2.7.最小可检测样品量:17ul； 2.8.所有项目均可用全血检测，无需分离血浆或血清，定量测试，结果精确； 2.9.设备重量:≤635克； 2.10.消耗品:除一次性检测用卡片外无其他消耗品； 2.11.测试片:低温保存保质期≥6个月； 2.12.质控方式:至少包括高、中、低三级液体质控，同时配有内、外部电子质控； 2.13.软件升级:免费提供； 2.14.打印机:外接热敏打印机； 2.15.显示屏:液晶显示屏； 2.16.接口:RS232或以太网接口，可连接CDS或DE系统； 2.17.具有后备电池、待机时间≥一周； 2.18.具备自诊断程序； 2.19.存储检测数据数量:≥5000组； 2.20.可连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据； 2.21.可红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间； 2.22.无需专人保养和检测，任何人均可操作，简单的注血加样3步操作； 2.23.手持式血液分析仪，单机可独立操作，轻巧便携，且适合转运、手持移动到床边以及手术中灵活使用。 3、配置清单: 3.1.主机1台 3.2.模拟校准器1套 3.3.数据下载器/充电器1套 3.4.便携打印机1台 3.5.可充电电池1套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 合同包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起3日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 付款方式 | - 1期：支付比例30%，双方签订合同，采购人收到中标人开具合同总额的30%正式发票后，5个工作日内，采购人支付合同总金额的30%； - 2期：支付比例50%，全部货物现场安装调试完毕及验收合格后，中标人开具合同剩余总额正式发票，30天内，采购人支付合同总金额的50%； - 3期：支付比例20%，验收合格10个月后，采购人支付合同总金额的20%。 |
| 验收要求 | （1）中标人须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。 （2）在货物到达采购人指定地点后，中标人应在1个工作日内(技术规格要求中另行要求的除外)派工程技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。中标人的人员应在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装调试后达到验收交付的条件。 （3）如出现货物短缺、损坏或存在缺陷，中标人应在采购人限定的时间内补齐或更换全新合格品，否则采购人有权退货和有权取消合同，由此造成的双方所有损失均由中标人负责。 （4）产品安装、调试完毕，由中标人提出验收申请，采购人或法定专业质检部门应于中标人提出验收申请后5个工作日内组织验收并出具验收报告。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担 （5）验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人可无偿提供必要的临时仓储场所，但不承担保管安全责任。 （6）项目验收依次序对照执行标准： 1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。 2)符合招标文件和投标响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。 3)货物来源国官方颁布的最新标准。 4)双方约定的其他验收标准。 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对货物进行精度校核。 |
| 质保期及售后服务要求 | （1）免费质保期期限：至少为验收合格后一年(技术规格要求中另行要求的除外)，具体按国家或行业有关标准执行。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。 （2）中标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。免费质保期内维修人员接到维修通知后1小时内响应，4小时内到达现场,12小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，中标人须提供相同层次备用设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。所产生的费用由中标人承担。 （3）质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。 （4）质保期内,如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延；如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则故障货物质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以免费重新更换。 （5）质保期内提供周期上门免费服务：周期为2个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。 （6）中标人需提供以下资料和服务，所需费用包含在合同总价中： 1)提供完整的厂家原版维修手册、维护软件、开放维修密码； 2)提供完整的安装软件,以便日后系统重装； 3)提供设备的运行、安装、使用环境要求； 4)提供现场安全操作技术培训及必要的维护保养培训。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1、报价要求： （1）总价报价方式报价。本项目的投标报价为供应商参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、货物及零配件的购置和安装、配送、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等）以及完成本采购项目采购需求要求的服务项目工作的一切费用。该费用不管是否在供应商分项报价表中单列，均视为投标总价中已包含该费用。供应商须对服务费用的综合单价进行投标报价，供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于采购预算（包括综合单价及合计），也不能低于供应商的企业成本，否则作无效标处理。投标报价以大写为准，小写保留到小数点后两位数。 （2）投标全过程所发生的费用由供应商自理，不进行任何经济补偿。供应商应承担报名、踏勘现场、编制响应文件、递交响应文件等参加本投标活动所涉及的一切费用。 （3）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（注：因本项目为远程开标，供应商无需到达开评标现场，若供应商在投标时认为自身报价可能会明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商可以自行提前在响应文件中提供书面说明和成本清单等相关证明材料供评标委员会审查认定。若评标委员会在评审过程认为供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商的响应文件中又不能或没有证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。）。 2、供应商可单独投一个包，也可以投一个包以上，必须以“包”为单位制作响应文件，供应商应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 |

### 2.技术标准与要求

| 包号 | 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 | 所属行业 | 核心产品 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 1 | 高流量氧疗仪 | 台 | 25 | 55000.00 | 1375000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表一 |
|  | 2 | 多参数监护仪1号 | 台 | 8 | 32000.00 | 256000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表二 |
|  | 3 | 多参数监护仪2号 | 台 | 13 | 26000.00 | 338000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表三 |
|  | 4 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 119800.00 | 239600.00 | 是 | 工业 | 是 | 详见附表四 |

## 附表一：高流量氧疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 高流量氧疗仪技术参数 1、温度调节至少包括3个档次（31℃、34℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。 2、一体化加温湿化器，湿化档位1-7档，湿度输出范围20-44mg/L。 3、一体化流量调节，范围2-60LPM，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。 4、≥7英寸触摸式液晶屏。 5、血氧饱和度/脉率监测：标配，实时监测与记录血氧饱和度情况。 6、流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示。 7、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%。 8、加温湿化器的湿化水罐： a.由水瓶自动加水，可变容积50ml至150ml；b.顺应性≤0.6ml/cmH2O； 9、呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于700cm，螺旋带温度监控。 10、可根据临床需求及不同地域季节选择不同适宜温度，还可根据用户感受，进一步调节输出湿度的大小。 11、创新气路设计，患者气体不回流主机，主机无需消毒。 12、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。 13、日志记录功能，事件记录及报警记录功能，方便医务人员总结经验。 14、内置趋势回顾图，实现数据存储功能，可回顾1天、3天、7天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等。 15、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 高流量氧疗仪; 1 台. 2; 电源线; 1个. 3; 过滤棉; 1袋. 4; 使用手册; 1套. 5; 合格证; 1份. 6; 台车; 1套. 7; 血氧模块; 1个. 8; 呼吸管路组件：湿化水罐; 1个. 9; 加温管路; 1个. 10; 湿化水罐转接头; 1个. 11; 病人界面; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表二：多参数监护仪1号

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 多参数监护仪1号技术参数 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 12、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 13、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 16、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 18、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 19、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 20、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 21、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1 台. 2; 国标电源线; 1 根. 3; 锂电池; 1 块. 4; 3/5导心电导联线; 1 套. 5; 血氧附件包; 1 套. 6; 血压附件包; 1 套. 7; 说明书; 1 本. 8; 合格证; 1 张. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表三：多参数监护仪2号

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 多参数监护仪2号技术参数 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 4.≥10.4英寸触摸屏，触控操作。 5.支持手写中文输入。 6.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 7.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 8.具有ECG全屏级联。 9.心律失常分析≥26种。 10.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 11.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 12.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 13.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 14.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 16.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 17.IBP监护可测量10余种压力项目。 18.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 19.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。 20.配置清单 序号; 名称; 数 量. 1; 主机; 1台. 2; 中文使用说明书; 1本. 3; 保修卡; 1份. 4; 合格证; 1份. 5; 客服标贴; 1张. 6; 仪器验收单; 1份. 7; 快速操作指南; 1份. 8; 接地线; 1根. 9; 电源线; 1根. 10; 心电导联线; 1根. 11; 电极片; 1包. 12; 数字血氧转接线; 1根. 13; 血氧探头; 1个. 14; 血压袖套; 1个. 15; 血压导管; 1根. 16; 锂电池; 1块. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 附表四：无创呼吸机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 无创呼吸机技术参数 1.通气模式: CPAP、S、S/T（PS）、T、PAC; 2.通气方式：有创通气、无创通气； 3.氧源要求：中心供氧或流量氧（流量最高可达30L/Min）； 4.吸气灵敏度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高）； 5.呼气敏感度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高）； 6.最大供气流速: 大于200L/min； 7.可选择疾病类型：限制型、阻塞型、正常型、OHS型，机器根据选择疾病类型快速设定常用参数； 8.内置电池：内置锂电池，符合航空运输标准，通气状态使用2-4h； 9.操作方式：旋钮式一键操作，快速调节、设定参数； 10.屏幕监测：数值监测：模式和压力设定、实时漏气量（L/min）、实时呼吸频率、潮气量、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力柱形条、PS值、自主触发和切换指示。 11.波形&趋势图监测：压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率变化趋势，平均瞬时漏气变化趋势、压力&流速-时间重叠显示波形、潮气量变化趋势、20次人机同步窗显示。 12.配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 无创呼吸机主机; 1台. 2; 专用台车; 1台. 3; 湿化器; 1个. 4; 湿化罐; 1个. 5; 面罩; 1个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 供应商须知

## 须知前附表

| 本表与谈判文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 14 | 兼投不兼中规则 | 兼投兼中：本项目兼投兼中。本项目包括2个采购包，供应商可对其中一个或几个采购包进行报价，可兼投兼中。采购包是报价的最小单位，供应商应对同一个采购包的全部货物和服务报价，开标、评标、定标按采购包进行。兼投者必须就每个采购包分别报价。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目招标代理服务收费以中标（成交）通知书中确定的中标金额作为收费计算依据。按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定执行；本次招标向中标人收取代理服务费，本项目类型为货物招标。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件： （1）加密的电子响应文件1份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质响应文件： （3）纸质响应文件正本0份，纸质响应文件副本0份。 供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子响应文件应与纸质响应文件（如有）一致，如不一致时以电子响应文件为准。 |
| 18 | 其他 | 中标人需在中标（成交）公告发布后3个工作日内向招标代理提交纸质投标（响应）文件，纸质投标（响应）文件内容与电子投标（响应）文件完全一致，装订成册，一式三份。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

第四章 评审

## 一、评审要求

### 1.评审方法

采购包1(呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪)：最低价评审价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

采购包2(高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机)：最低价评审价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

### 3.谈判小组

3.1评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成。谈判小组成员共3人组成，其中采购人代表1名，评审专家2名。谈判小组成员依法从相关专家库中随机抽取。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

## 采购包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小型或微型企业制造， 即货物由小型或微型企业生产 且使用该小型或微型企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=供应商报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 投标（响应）报价产品属于《节能产品政府采购品目清单》（或《环境标志产品政府采购品目清单》）范围中政府优先采购产品类别的节能产品（或环境标志产品），对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复价格扣除。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

## 采购包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小型或微型企业制造， 即货物由小型或微型企业生产 且使用该小型或微型企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=供应商报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 投标（响应）报价产品属于《节能产品政府采购品目清单》（或《环境标志产品政府采购品目清单》）范围中政府优先采购产品类别的节能产品（或环境标志产品），对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复价格扣除。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体共同响应协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

谈判小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，谈判小组按少数服从多数原则表决决定。

谈判小组对各报价供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。采购代理机构应在资格审查报告或评审报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

## 表一资格性审查表：

## 采购包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定的资格要求 | 投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。投标人若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。 |
| 9 | 特定的资格要求 | 本采购包“手持血液分析仪”应采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）；未在上面列明的其他设备，不允许采购进口产品； |
| 10 | 特定的资格要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 促进中小企业发展 | （1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。 （2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 （3）项目属性：货物类。 |

## 采购包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定的资格要求 | 投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。投标人若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。 |
| 9 | 特定的资格要求 | 本采购包“无创呼吸机”应采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）；未在上面列明的其他设备，不允许采购进口产品； |
| 10 | 特定的资格要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 促进中小企业发展 | （1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。 （2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 （3）项目属性：货物类。 |

## 表二符合性审查表：

## 采购包1（呼吸机1号、呼吸机2号、呼吸机3号、电子支气管内窥镜、多参数监护仪、手持血液分析仪）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件内容已按谈判文件要求盖章、签署。 |
| 2 | 投标有效期要求 | 投标有效期不少于谈判文件中载明的投标有效期。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过本项目采购包预算金额（最高限价）。各分项报价未超出分项预算价。 |
| 4 | 报价合理性 | 评标委员会认为供应商的报价没有明显低于其他通过符合性审查供应商的报价。 |
| 5 | 响应文件实质性技术与商务条款的响应情况 | 响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的条款（即标注“★”号条款）无产生负偏离； |
| 6 | 响应文件的其它实质性响应情况 | 无符合谈判文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应 的其他情形。 |

## 采购包2（高流量氧疗仪、多参数监护仪1号、多参数监护仪2号、无创呼吸机）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件内容已按谈判文件要求盖章、签署。 |
| 2 | 投标有效期要求 | 投标有效期不少于谈判文件中载明的投标有效期。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过本项目采购包预算金额（最高限价）。各分项报价未超出分项预算价。 |
| 4 | 报价合理性 | 评标委员会认为供应商的报价没有明显低于其他通过符合性审查供应商的报价。 |
| 5 | 响应文件实质性技术与商务条款的响应情况 | 响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的条款（即标注“★”号条款）无产生负偏离； |
| 6 | 响应文件的其它实质性响应情况 | 无符合谈判文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应 的其他情形。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn），在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.谈判

3.1谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

3.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

4.3如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动、增加新的需求，最后报价不得高于首次报价。

#### 5.详细评审

采用最低评审价法对供应商的响应文件和最后报价进行评审。

#### 6.汇总、排序

## 采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

## 采购包2：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。